Основные характеристики:

- измерение параметров петли короткого замыкания: полное, активное, реактивное сопротивление и ожидаемый ток короткого замыкания;

- измерение параметров УЗО АС и А типов: ток и время срабатывания;

- измерение сопротивления изоляции до 3 ГОм напряжением до 1000 В;

- измерение переходных сопротивлений контактов и проводников постоянным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом;

- определение последовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению;

- память результатов измерений 990 ячеек;

- передача данных в компьютер (USB интерфейс).

| #### Основные технические характеристики MPI-505 «е.м.р.» — единица младшего разряда Измерение действующего значения напряжения переменного тока Диапазон; Разрешение; Погрешность основная. 0…440 В; 1 В; ± (2 %U + 2 е.м.р.).  Диапазон частоты 45…65 Гц Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-n, ZL-L Измерение полного сопротивления петли Zs Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,13...1999 Ом (для измерительного провода 1,2 м) Диапазон; Разрешение; Погрешность основная. 0...19,99 Ом; 0,01 Ом; ± (5% Zs + 3 е.м.р.). 20,0...199,9 Ом; 0,1 Ом. 200...1999 Ом; 1 Ом.  Номинальное напряжение работы UnL-N / UnL-L:115/200 В, 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В;  Рабочий диапазон напряжений: 100 ... 264 В (для ZL-PE и ZL-n) или 100 ... 440 В (для ZL-L )  Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц;  Рабочий диапазон частоты: 45 ... 65 Гц;  Максимальный ток (для 400 В): 40 А (10 мс); Измерение сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs Диапазон; Разрешение; Погрешность основная. 0...19,99 Ом; 0,01 Ом; ± (5% Zs + 5 е.м.р.) от Zs. 20...199,9 Ом; 0,1 Ом; ± (5% Zs + 5 е.м.р.) от Zs.  Расчет и отображение для Zs< 200 Ом Измерение ожидаемого тока короткого замыкания I k Диапазон; Разрешение; Основная погрешность. 0,055…1,999 A; 0,001 A; Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания. 2,00…19,99 A; 0,01 A. 20,0…199,9 A; 0,1 A. 200…1999 A; 1 A. 2,00…19,99 кA; 0,01 кA. 20,0…40,0 кA; 0,1 кA. Измерение сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE RCD (без отключения выключателя УЗО) Измерение сопротивления петли короткого замыкания Zs Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,50...1999 Ом (для измерительного провода 1,2 м) Диапазон отображения; Разрешение; Основная погрешность. 0…19,99 Ом; 0,01 Ом; ± (6% Zs+ 10 е.м.р.). 20,0…199,9 Ом; 0,1 Ом; ± (6% Zs+ 5 е.м.р.). 200…1999 Ом; 1 Ом.  Не вызывает срабатывания выключателей УЗО с IΔn≥ 30 мA;  Номинальное рабочее напряжение Un: 115 В, 220 В, 230 В, 240 В;  Рабочий диапазон напряжений: 100…264 В;  Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц;  Рабочий диапазон частоты: 45…65 Гц;  Контроль правильности соединения зажима PE при помощи электрода касания. Показания сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs Диапазон отображения; Разрешение; Основная погрешность. 0..19,99 Ом; 0,01 Ом; ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) от Zs. 20...199,9 Ом; 0,1 Ом; ± (6% Zs + 5 е.м.р.) от Zs.  Расчет и отображение для величины Zs< 200 Ом Показания тока короткого замыкания Iк Диапазон отображения; Разрешение; Основная погрешность. 0,058…1,999 A; 0,001 A; Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания. 2,00…19,99 A; 0,01 A. 20,0…199,9 A; 0,1 A. 200…1999 A; 1 A. 2,00…19,99 кA; 0,01 кA. 20,0…24,0 кA; 0,1 кA. Измерение параметров отключения УЗО  Номинальное напряжение работы Un: 115 В, 220 В, 230 В, 240 В;  Рабочий диапазон напряжений: 100…264 В;  Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц;  Рабочий диапазон частоты: 45…65 Гц. Измерение времени отключения tA УЗО Тип выключателя; Установка кратности; Диапазон измерения; Разрешение; Основная погрешность. Общего типа; 0,5 IΔn; 0..300 мс; 1 мс; ± (2% tA+ 2 е.м.р.)*. 1 IΔn. 2 IΔn; 0…150 мс. 5 IΔn; 0…40 мс. Селективный; 0,5 IΔn; 0..500 мс. 1 IΔn. 2 IΔn; 0…200 мс. 5 IΔn; 0…150 мс. * - для IΔn=10 мА и 0,5 IΔn основная погрешность (2% tA+ 3 е.м.р.) Измерение сопротивления защитного заземления RE Выбранный номинальный ток выключателя; Диапазон измерения; Разрешение; Ток измерения; Основная погрешность. 10 мА; 0,01 кОм ..5,00 кОм; 0,01 кОм; 4 мА; 0…+10% RE ± 8 е.м.р.. 30 мA; 0,01 кОм ..1,66 кОм; 12 мА; 0…+10% RE ± 5 е.м.р.. 100 мA; 1 Ом..500 Ом; 1 Ом; 40 мA; 0…+5% RE ± 5 е.м.р.. 300 мA; 1 Ом..166 Ом; 120 мA. 500 мA; 1 Ом..100 Ом; 200 мA. 1000 мA; 1 Ом..50 Ом; 400 мA. Измерение напряжения прикосновения UB, отнесенного к номинальному дифференциальному току Диапазон; Разрешение; Номинальный ток; Основная погрешность. 0..9,9 В; 0,1 В; 0,4*IΔn; 0..10% UB ± 5 е.м.р.. 10..99,9 В; 0..15% UB. Измерение тока отключения IA для синусоидального дифференциального тока Выбранный номинальный ток выключателя; Диапазон измерения; Разрешение; Ток измерения; Основная погрешность. 10 мA; 3,3..10,0 мA; 0,1 мA; 0,3 × IΔn..1,0 × IΔn; ± 5% IΔn. 30 мA; 9,0..30,0 мA. 100 мA; 33..100 мA; 1 мA. 300 мA; 90..300 мA. 500 мA; 150..500 мA. 1000 мA; 330..1000 мA.  Допускается начало измерения с положительного или отрицательного полупериода вынужденного тока утечки;  Время протекания тока измерения …………………………. макс. 3200 мс. Измерение тока отключения УЗО (IA) для однополярного пульсирующего дифференциального тока и однополярного пульсирующего дифференциального тока с постоянной составляющей 6мA Выбранный номинальный ток выключателя; Диапазон измерения; Разрешение; Ток измерения; Основная погрешность. 10 мA; 4,0..20,0 мA; 0,1 мA; 0,35 × IΔn..2,0 × IΔn; ± 10 % IΔn. 30 мA; 12,0..30,0 мA; 0,35 × IΔn..1,4 × IΔn; ±10 % IΔn. 100 мA; 40..140 мA; 1 мA. 300 мA; 120..420 мA. 500 мA; 200..700 мA.  Допускается измерение для положительных и отрицательных полупериодов вынужденного тока утечки  Время протекания тока измерения ………………………….. макс. 3200 мс. Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током ± 200 мA Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,12...400 Ом Диапазон; Разрешение; Основная погрешность. 0,00…19,99 Ом; 0,01 Ом; ± (2% R + 3 е.м.р.). 20,0…199,9 Ом; 0,1 Ом. 200…400 Ом; 1 Ом.  Напряжение на открытых зажимах: 4…9 В;  Исходящий ток при R < 2 Ом: мин. 200 мA;  Компенсация сопротивления измерительных проаодников;  Измерение двунаправленным током. Измерение активного сопротивления малым током Диапазон; Разрешение; Основная погрешность. 0,00…199,9 Ом; 0,1 Ом; ± (3% R + 3 е.м.р.). 200…1999 Ом; 1 Ом.  Напряжение на открытых зажимах: 4…9 В;  Исходящий ток < 7 мA;  Звуковой сигнал для измеряемого сопротивления < 30 Ом±50%;  Компенсация сопротивления измерительных проводов. Измерение сопротивления изоляции Диапазон измерения согласно PN-EN 61557-2: - для UN = 100 В: 100 кОм...500 МОм - для UN = 250 В: 250 кОм...1 ГОм - для UN = 500 В: 500 кОм...2 ГОм - для UN = 1000 В: 1 МОм...3 ГОм Диапазон отображения для Un= 100В; Разрешение; Основная погрешность. 0…1999 кОм; 1 кОм; ± (3% RISO+ 8 е.м.р.). 2,00…19,99 MОм; 0,01 MОм. 20,0…199,9 MОм; 0,1 MОм. 200…500 MОм; 1 MОм. Диапазон отображения для Un= 250В; Разрешение; Основная погрешность. 0…1999 кОм; 1 кОм; ± (3% RISO+ 8 е.м.р.). 2,00…19,99 MОм; 0,01 MОм. 20,0…199,9 MОм; 0,1 MОм. 200…999 MОм; 1 MОм. Диапазон отображения для Un= 500В; Разрешение; Основная погрешность. 0…1999 кОм; 1 кОм; ± (3% RISO+ 8 е.м.р.). 2,00…19,99 MОм; 0,01 MОм. 20,0…199,9 MОм; 0,1 MОм. 200…999 MОм; 1 MОм. 1,00…2,00 ГОм; 0,01 ГОм. Диапазон отображения для Un= 1000В; Разрешение; Основная погрешность. 0…1999 кОм; 1 кОм; ± (3% RISO+ 8 е.м.р.). 2,00…19,99 MОм; 0,01 MОм. 20,0…199,9 MОм; 0,1 MОм. 200…999 MОм; 1 MОм. 1,00…3,00 ГОм; 0,01 ГОм; ± (4% RISO+ 6 е.м.р.).  Напряжения измерения: 100 В, 250 В, 500, 1000 В;  Погрешность формирования испытательного напряжения (R [Ом] ≥ 1000*Un [В]): - 0 + 10% от установленной величины;  Обнаружение опасного напряжения перед началом измерения;  Разряд емкости измеряемого объекта;  Измерение сопротивления изоляции многожильных проводов (макс. 5) при помощи внешнего дополнительного приспособления;  Измерение напряжения на разъемах +RISO, -RISO в диапазоне: 0..440 В;  Измерительный ток < 2 мА. Последовательность фаз  Указания последовательности фаз: прямая, обратная;  Диапазон напряжений сети UL-L: 100…440 В (45…65 Гц);  Отображение величины межфазных напряжений. Дополнительные технические характеристики. Класс изоляции; двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557. Категория безопасности; IV 300 В (III 600V) согласно PN-EN 61010-1. Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529; IP54. Питание измерителя; щелочные батарейки 4×1,5 В LR6 (C); аккумуляторные батареи NiMH 4x1,5 В LR6 (C). Температура хранения; -20…+60°C. Температура рабочая; 0…+40°C. Время до самовыключения; 120 секунд. Количество измерений Z, RE или RCD (для щелочных батареек); >3000 (2 измерения / минуту). Количество измерений RISO или RCONT (для щелочных батареек); >2000. Память результатов измерения; 990 ячеек, 3500 результатов. Интерфейс; USB. |  |
| --- | --- |

Гарантия: 36 месяцев

Номер в Госреестре: 44170-10

Класс защиты: IV 300 В (III 600V) согласно PN-EN 61010-1

Температурный диапазон: 0+40°C

Габариты ШxВxГ: 260x190x60 мм

Масса: около 2,2 кг

Индекс: WMPLMPI505